## Slide 1: Методы измерения физических величин
Измерение температуры.
к.ф.-м.н. Соколов Андрей Валерьевич
Лекция 4.

## Slide 2: Программа курса.
Основные определения. Система единиц.
Система едениц СИ и фундаментальные физические константы. Универсальные постоянные и естественные системы единиц. Производные единицы и стандарты. Физические пределы точности измерений.
Методы измерения термодинамических величин.
Электромагнитные измерения. Стандарты частоты.
Радиоспектроскопия (эффект Зеемана), ЯМР, томография.
Фундаментальные шумы в измерительных устройствах. Тепловой шум. Формула Найквиста. Теорема Каллена-Вельтона. Дробовой шум в электронных и оптических приборах.
http://binp.lms-service.ru/course/view.php?id=27

## Slide 3: Программа курса.
Квантовые эффекты в физических измерениях
Квантовые эталоны единиц физических величин. Эффект Джозефсона и сверхпроводящие квантовые интерферометры.
Диагностика плазмы.

## Slide 4: Классификация термодинамических величин (Лекция 3)

## Slide 5: Переменные состояния (Лекция 3)
Под состоянием термодинамической системы понимают совокупность её свойств.
К переменным состояния относятся, например,
  температура,
  давление,
  концентрации составляющих систему веществ,
  объём,
  массы составляющих систему веществ,
  химические потенциалы составляющих веществ (µ),
  энтропия (S),
  термодинамические потенциалы (U, H, F, G)
  характеристические функции.

## Slide 6: История понятия температуры
Понятие температуры возникло ещё в древности из интуитивного ощущения «тёплого» и «холодного» состояний окружающих нас предметов. Эти ощущения связаны с тем, отдаёт ли живая ткань тепло или получает его. За чувствительность к температуре выше 300 отвечают тепловые рецепторы, к температуре ниже 150 – холодовые рецепторы.
В средние века учёные считали, что в более нагретых телах содержится большее количество особого, невидимого вещества — теплорода, чем в менее нагретых. Поэтому температура воспринималась как крепость смеси вещества тела и теплорода. По этой причине единицы измерения крепости спиртных напитков и температуры называются одинаково — градусами.

## Slide 7: Определение температуры
Температура – это физическая величина, характеризующая состояние термодинамического равновесия макроскопической системы.
Температура – это единственный термодинамический параметр, который одинаков для всех частей изолированной системы, находящейся в состоянии термодинамического равновесия.
В отличии от других физ. величин, таких как длина, время и т.д., температура не обладает свойством аддитивности и для её измерения нельзя ввести эталон. Измерение температуры осуществляется на основании уравнений состояния связывающих температуру с другими параметрами: объёмом, давлением и др.

## Slide 8: Термодинамическое определение температуры
С точки зрения термодинамики температура это физическая величина, определяемая, как параметр состояния термодинамического равновесия макроскопических систем. В соответствии с вторым законом термодинамики температура определяется соотношением:
Такая температура всегда положительна и её называют абсолютной температурой по термодинамической шкале.
За единицу измерения принят Кельвин, который равен изменению температуры, которое приводит к изменению энергии, приходящейся на одну степень свободы kT, равную 1,380 649⋅10−23 Дж.

## Slide 9: Термодинамическое определение температуры
Термодинамическая шкала была введена У. Томсоном на основании теоремы Карно, таким образом, чтобы в её пределах эффективность идеальной тепловой машины была одинаковой.
Для определения температуры можно воспользоваться любым точным термодинамическим соотношением, в которое помимо температуры входят, только экспериментально измеримые величины:

## Slide 10: Молекулярно-кинетическое определение температуры
В молекулярно-кинетической теории температура определяется как величина, характеризующая приходящуюся на одну степень свободы среднюю кинетическую энергию частиц макроскопической системы, находящейся в состоянии термодинамического равновесия.
В случае идеального газа в равновесных условиях:
=>
т.е. температура пропорциональна средней кинетической энергии частиц.

## Slide 11: Молекулярно-кинетическое определение температуры
На большом адронном коллайдере при столкновении ядер свинца с кинетической энергией 5 ТэВ эквивалентная температура составляет около 100 триллионов градусов.

## Slide 12: Статистическое определение температуры
В статистической физике температура определяется как производная от энергии системы по её энтропии:
при этом
Ω – число микроскопических конфигураций системы

## Slide 13: Отрицательная температура
Отрицательная абсолютная температура — температура, характеризующая равновесные состояния термодинамической системы, в которых вероятность обнаружить систему в микросостоянии с более высокой энергией выше, чем в микросостоянии с более низкой. Как пример такой системы можно привести рабочее тело лазера, где существует инверсная заселённость уровней. [1]
N~exp(-E/kT)

## Slide 14: Отрицательная температура
Два определения энтропии — по Больцману и по Гиббсу — могут давать сильно разные результаты для соответствующих температур. Рассмотрим систему, у которой плотность энергетических уровней уменьшается с ростом энергии. Энтропия по Больцману (SB) — это логарифм от количества уровней внутри небольшого интервала ΔE. Энтропия по Гиббсу (SG) — это логарифм от полного числа уровней ниже данной энергии. Для изображенной системы SB уменьшается с ростом энергии, а SG — растет. Поэтому температура по Больцману получается отрицательной, а по Гиббсу — положительной

## Slide 15: Отрицательная температура
Для всех реальных ситуаций эти две термодинамики настолько близки, что их различить просто нереально. Поэтому в большинстве учебников по статистической физике и термодинамике этого различия вообще не проводится, а в качестве опоры выбирается термодинамика по Больцману. Но если соответствующую температуру TB использовать в некоторых экзотических ситуациях, то она действительно может принимать отрицательное значение.
Зато определение температуры по Гиббсу, TG, остается осмысленным всегда, даже в тех экзотических ситуациях, где применимость термодинамики спорна. При повышении средней энергии температура плавно растет, но никогда не становится бесконечной и не прыгает потом в отрицательные значения.

## Slide 16: Отрицательная температура
В рамках строгой термодинамики требуется, чтобы термодинамическая температура была всегда положительна. Поэтому то определение, которое приводит к отрицательным значениям, — это ненастоящая температура. Ею можно пользоваться, никто этого не запрещает, но ее нельзя подставлять в настоящие термодинамические формулы или придавать ей излишне физическое значение.

## Slide 17
Шкалы измерения температуры

## Slide 18: Единицы и шкалы измерения температуры
Шкала Реомюра
Предложена в 1730 году Рене Реомюром, который описал изобретённый им спиртовой термометр.
Реомюр предложил в качестве опорных точек температуры таяния льда и кипения спирта! (~78 °C).
Один градус Реомюра соответствовал расширению спирта на 1/1000 объёма. Но многие ошибочно предполагали, что 80 °Ré соответствует температуре кипения воды. Поэтому в последствии, после изобретения ртутного градусника, шкала была переопределена как:
Единица — градус Реомюра (°Ré), 1 °Ré равен 1/80 части температурного интервала между опорными точками — температурой таяния льда (0 °Ré) и кипения воды (80 °Ré)
1 °Ré = 1,25 °C

## Slide 19: Единицы и шкалы измерения температуры
Шкала Фаренгейта
Предложена в 1724 году немецким физиком Габриэлем Фаренгейтом. Опорными точками были выбраны температура «замораживающей» смеси (лёд, вода и хлорид амммония NH4Cl в соотношении 1:1:1), равная 0°F или -17.78°C и температура человеческого тела - +37°C или +96°F.
В настоящее время опорными точками шкалы Фаренгейта являются температура таяния водяного льда - +32 °F и температура кипения воды — +212 °F.
t °С = 5/9 (t °F — 32)

## Slide 20: Единицы и шкалы измерения температуры
Шкала Цельсия
Была предложена в 1742 году шведским учёным Андерсом Цельсием. Первоначально в ней за ноль была принята точка кипения воды, а за 100 °C — температура замерзания воды. Позже шкалу перевернули и она используется в таком виде до настоящего времени.
Первоначальное определение градуса Цельсия зависело от определения стандартного атмосферного давления, поэтому согласно современному определению, градус Цельсия равен одному кельвину (K), а ноль шкалы Цельсия установлен таким образом, что температура тройной точки воды равна 0,01 °C

## Slide 21: Единицы и шкалы измерения температуры

## Slide 22: Единицы и шкалы измерения температуры
Шкала Кельвина
Предложена в 1848 Уильямом Томсоном (лордом Кельвином) году как температурная шкала, нулевая точка которой будет соответствует предельной степени холода (абсолютному нулю), а ценой деления является градус Цельсия.
В 1967г. XIII Генеральная конференция по мерам и весам установила: 1 кельвин составляет 1/273,16 часть термодинамической температуры тройной точки воды
На XXVI ГКМВ принято, что кельвин равен изменению температуры, которое приводит к изменению энергии, приходящейся на одну степень свободы kT, то есть 1,380 649⋅10−23 Дж.
Температура тройной точки воды остаётся равной 273,16 К, но при этом её значение приобретает погрешность и в дальнейшем будет определяться экспериментально.

## Slide 23: Международная температурная шкала (МТШ-90)
Шкала МТШ-90 является наиболее близкой на настоящий момент возможной аппроксимацией термодинамической температурной шкалы.
Близость аппроксимации в основном определяется точностью измерения термодинамических температур реперных точек – фазовых переходов чистых веществ.
Если в период утверждения первых шкал наиболее точные эксперименты в диапазоне средних температур проводились с помощью газовых термометров, то в настоящее время получила развитие акустическая термометрия, абсолютная радиационная термометрия, шумовая термометрия и другие методы.

## Slide 24: Реперные точки МТШ-90
Реперная точка |  | T90/K | t90/°C
He | Давление паров | 3-5 | -270,15-268,15
e-H2 | Тройная точка | 13.8033 | –259.3467
e-H2 | Давление паров | ≈17 | ≈ –256.15
e-H2 | Давление паров | ≈20.3 | ≈ –252.85
Ne | Тройная точка | 24.5561 | –248.5939
O2 | Тройная точка | 54.3584 | –218.7916
Ar | Тройная точка | 83.8058 | –189.3442
Hg | Тройная точка | 234.3156 | –38.8344
H2O | Тройная точка | 273.16 | 0.01
Ga | Точка плавления | 302.9146 | 29.7646
In | Точка затвердевания | 429.7485 | 156.5985
Sn | Точка затвердевания | 505.078 | 231.928
Zn | Точка затвердевания | 692.677 | 419.527
Al | Точка затвердевания | 933.473 | 660.323
Ag | Точка затвердевания | 1234.93 | 961.78
Au | Точка затвердевания | 1337.33 | 1064.18
Сu | Точка затвердевания | 1357.77 | 1084.62

## Slide 25: Вторичные реперные точки МТШ-90
Реперная точка | Температура, °С | Воспроизводимость, °С
Точка кипения азота | -195,798 | 0,002
Точка сублимации двуокиси углерода | -78.464 | 0.003
Точка плавления эвтектики Ga/20.5%In | 15.650 | 0.001
Точка плавления эвтектики Ga/8%Sn | 20.476 | 0.002
Точка затвердевания натрия | 97,794 | 0.005
Точка кипения воды | 99,974 | 0,001
Точка затвердевания бензойной кислоты | 122,352 | 0.007
Точка затвердевания висмута | 271,402 | 0,001
Точка затвердевания кадмия | 321,069 | 0,001
Точка затвердевания свинца | 327,462 | 0,001
Точка кипения серы | 444,614 | 0.002
Точка затвердевания сурьмы | 630,628 | 0,001
Точка плавления эвтектики Cu/71.9%Ag | 779.63 | 0.05
Точка кипения натрия | 882,940 | 0.005
Точка затвердевания никеля | 1455 | 1
Точка затвердевания кобальта | 1495 | 3
Точка затвердевания палладия | 1554,8 | 0.1
Точка затвердевания платины | 1768,2 | 0.4
Точка затвердевания родия | 1963 | 3
Точка плавления оксида алюминия | 2053 | 2
Точка затвердевания иридия | 2446 | 6
Точка плавления молибдена | 2622 | 4
Точка плавления вольфрама | 3414 | 7

## Slide 26
Государственная поверочная схема для контактных термометров

## Slide 27: Методы и средства измерения температуры
Методы и средства измерения температуры принято делить на две большие группы – контактные и бесконтактные:
  контактным методам относятся термометры расширения (ртутные, спиртовые и др.), а также биметаллические и дилатометрические термометры, термопарные датчики, терморезистивные преобразователи, световодные датчики.
  к группе бесконтактных измерителей температуры относятся пирометры и термометры излучения.

## Slide 28: Жидкостные термометры расширения
Спиртовые термометры предназначены для измерения температур от -100 до 50 оС, ртутные термометры от -38 до 500 оС.
Для точных термометров необходима поправка: Δt=αhв(tи- tо), где tи – измеряемая температура, tо - температура столба жидкости, hв- высота столба жидкости
Для ртути α=0.00016, для этилового спирта α=0.000108
Точность 0.1 оС

## Slide 29: Жидкостные термометры расширения
Ртутные термометры запрещены в России с 2014 (не ратифицировано) года согласно Минаматской конвенции (2013).
В качестве замены ртути предложен галинстан или ингас –сплав In(21.5%)-Ga(68.5%)-Sn(10%). Температура плавления 19 оС, температура кипения 1300 оС.
В отличии от ртути смачивает стекло.

## Slide 30: Биметаллические (дилатометрческие) термометры
Точность около 1 оС при температурах около 0 оС,
ухудшается до 10 оС при температурах 400-600 оС
Спиральный
Пружинный

## Slide 31: Газотермические методы и средства измерения температуры
Газотермическая температура определяется из уравнения состояния:
PV=νRT
Поскольку в термометре используется реальный газ, надо использовать уравнение Ван-дер-Ваальса:
его можно разложить в ряд
- вириальное разложение

## Slide 32: Вириальные коэффициенты
Второй вириальный коэффициент для различных газов
Вириальные коэффициенты B, C … характеризуют взаимодействие между молекулами в системе и в общем случае зависят от температуры.

## Slide 33: Газовые термометры
Как правило в газовых термометрах используют гелий или водород.
Измеряемая температура равна Т=273.15*(Р/Р0)
В шкале учитывается поправки на неидеальность газа.
Два варианта газовых термометров:
постоянного давления и постоянного объёма.

## Slide 34: Газовые термометры
Газовые термометры применяются в очень широком диапазоне температур – 2 до 1500 К.
Абсолютная погрешность может достигать 3∙10-3 К.
Газовые термометры постоянного давления вышли из употребления.
При низких и умеренных температурах в качестве рабочего тела применяют гелий и водород, при высоких (до 1500 К) – азот.

## Slide 35: Газовые термометры постоянного объёма

## Slide 36: Акустический термометр
Скорость звука в идеальном газе зависит от температуры как:
где СP,СV –теплоёмкости при постоянном давлении и объёме, μ – молярная масса.
В реальном газе необходимо учитывать поправку:

## Slide 37: Акустический термометр

## Slide 38: Океанская акустическая томография
Океанская акустическая томография это метод исследования трёхмерного распределения температуры в океане по изменению скорости звука. Изменение температуры воды на 1 оС соответствует изменению скорости звука в воде примерно на 4 м/с.

## Slide 39: Акустический термометр
По сравнению с газовым термометром обладает на порядок более низкой точностью по сравнению с газовым термометром.
Используется в основном для измерения температуры в диапазоне 2 - 20 К.

## Slide 40: Металлические термометры сопротивления
Зависимость электросопротивления у металлов описывается формулой:
Вклад квадратичного члена достаточно велик, поэтому диапазон измерений не очень большой.
Для платины α=3.9083×10-3°С-1, β=-5.775×10-7°С-2, γ=-4.183 ×10-12°С-3.

## Slide 41: Схемы включения термометров сопротивления
Двух-, трех- и четрырёхпроводные схемы включения термометров сопротивления.
Наиболее часто используется трёхпроводная схема.

## Slide 42: Полупроводниковые термометры сопротивления
Обладают более высокой чувствительностью по сравнению с металлическими.
Сопротивление полупроводников падает нелинейно с ростом температуры:
Где А, b, B – постоянные коэффициенты.
Из зависимости сопротивления видно что с уменьшением T, чувствительность термометра повышается.
В основном используются для измерения низких температур. Диапазон от 4 до 500 К.

## Slide 43: Термометры сопротивления

## Slide 44: Преимущества и недостатки
Преимущества термометров сопротивления
  Высокая точность измерений (обычно лучше ±1 °C), может доходить до 0,13 тысячных °C (0,013).
  Возможность исключения влияния изменения сопротивления линий связи на результат измерения при использовании 3- или 4-проводной схемы измерений.
  Практически линейная характеристика (при сравнительно невысоких температурах).
Недостатки термометров сопротивления
  Относительно малый диапазон измерений (по сравнению с термопарами)
  Дороговизна (в сравнении с термопарами из неблагородных металлов, для платиновых термометров сопротивления типа ТСП).
  Требуется дополнительный источник питания для задания тока через датчик.

## Slide 45: Термоэлектрические методы измерения температуры
Основаны на эффекте Зеебека, состоящего в том, что в замкнутой цепи, состоящей из разнородных проводников, возникает термо-ЭДС, если места контактов поддерживают при разных температурах: E=α12(T2-T1)
Эффект состоит из нескольких компонент:
  Объёмной разности потенциалов (поток элетронов от горячего конца проводника к холодному).
  Контактной разности потенциалов (разность энергий Ферми).
  Фононного увлечения (поток фононов от горячего конца к холодному).
  Магнонного увлечения (наблюдается в магнетиках).

## Slide 46: Термопара
Термопа́ра (термоэлектрический преобразователь) — устройство, применяемое для измерения температуры.

## Slide 47: Термопары
Преимущества термопар
  Высокая точность измерения значений температуры (вплоть до ±0,01 °С).
  Большой температурный диапазон измерения: от −250 °C до +2500 °C.
  Простота.
  Дешевизна.
  Надёжность.
Недостатки термопар
  Для получения высокой точности измерения температуры (до ±0,01 °С) требуется индивидуальная градуировка термопары.
  На показания влияет температура свободных концов, на которую необходимо вносить поправку.
  Эффект Пельтье (необходимо исключить протекание тока через термопару).
  Зависимость ТЭДС от температуры существенно нелинейна.
  На большой длине термопарных и удлинительных проводов может возникать эффект «антенны» для существующих электромагнитных полей.

## Slide 48: Магнитометрические способы измерения температуры
Основан на изменении магнитной проницаемости парамагнитного образца от температуры.
При температурах меньше 1 К магнитная восриимчивость χ описывается формулой

## Slide 49: Термометр магнитной восприимчивости
Восприимчивость – намагниченность вызванная внешним магнитным полем.
Практически измеряется магнитная индукция внутри образца, вызванная внешним магнитным полем.
Для церий-магниевого нитрата магнитная восприимчивость возрастает в 80 раз при уменьшении температуры от 0.8 до 0.015 К.

## Slide 50: Схема установки
Катушка А создаёт внешнее магнитное поле, Катушки Б1 и Б2 включены встречно. В отсутствии образца гальванометр покажет нулевую ЭДС. Если в катушку поместить образец, то отклонение стрелки гальванометра будет пропорционально магнитной восприимчивости образца.

## Slide 51: Волоконно-оптический термометр
При изменении температуры среды, окружающей капилляр, изменяется температура масла в капилляре и увеличивается или уменьшается коэффициент преломления этой жидкости, что естественно приводит к изменению интенсивности света, вышедшего через торец сердцевины волокна и частично возвратившегося в эту сердцевину после отражения от «донышка» капилляра. В интервале температур 33-45°С имеет точность 0.1°С
1 – капилляр, 2 –отражающая поверхность, 3 – жидкость с коэффициентом преломления, зависящим от температуры, 4 – оболочка волокна, 5 – сердцевина волокна.

## Slide 52: Флуорооптические термометр
Принцип действия основан на измерении интенсивности флуоресценции фосфора в зависимости от температуры.
1 – капсула, 2 – фосфоресцирующее вещество, 3 – кварцевый волоконный световод.
1 – датчик, 2 – волоконный световод, 3, 5, 12, 13 – линзы, 4 – галогенная лампа, 6, 10, 11 – фильтры, 7 – полупрозрачное зеркало, 8 – делитель пучка, 9 – зеркало, 14, 15 – детекторы, 16 – предварительные усилители, 17 – цифровой выход, 18 – аналоговый выход, 19 – запоминающее устройство, 20 – цифроаналоговый преобразователь, 21 – микропроцессор, 22 – дисплей, 23 – аналого – цифровой преобразователь.

## Slide 53: Оптические методы измерения температуры
Предназначены для измерения температур свыше 200°С.
Принцип измерений основан на законе Стефана-Больцмана, который гласит, что: Е(Т)=σТ4.

## Slide 54: Радиационный термометр (пирометр)

## Slide 55: Пирометр с исчезающей нитью
Накал нити регулируют так, что яркость свечения совпадает с яркостью объекта измерения. Для устранения погрешности от разных длин волн используют полосовой фильтр на 660 нм.

## Slide 56: Основные характеристики
Диапазон измерений от 0°С до тысяч градусов.
Точность образцовых пирометров с исчезающей нитью доходит до долей кельвина.

## Slide 57
Тепловизоры
Тепловизор позволяет косвенно судить о температуре объекта по его электромагнитному излучению в определённом диапазоне инфракрасного спектра.
Современные тепловизоры, как правило, строятся на основе специальных матричных датчиков температуры — болометров. Они представляют собой матрицу миниатюрных тонкопленочных терморезисторов. Диапазон измерений от -50ºС до ~ 700ºС.
Температурное разрешение современных тепловизоров достигает сотых долей градуса Цельсия.
Оптику тепловизоров делают из специальных материалов. Чаще всего это германий, но также используют халькогенидное стекло, селенид цинка, кремний, флюорит.

## Slide 58: Литература
1. И. Иванов, Настоящая температура не может быть отрицательной. Ссылка
2. В. М. Полунин, Физические основы измерений, Курский госуниверситет, 2004
Сайт temperatures.ru/
Российский институт стандартизации РОССТАНДАРТА